Схема аспирационного прибора ACCUVAC® Rescue.

1. Кнопка включения питания.

2. Панель управления вакуумом (при нажатии на пленочную клавиатуру устанавливается соответствующий уровень вакуума, нажатая клавиша подсвечивается).

3. Индикатор уровня зарядки батарей (10 – 100 %).

4. Мембранная клавиатура (управление вакуумом + уровень зарядки батарей).

5. Клавиша крепления к стене.

6. Многоразовая банка для секрета (в сборе).

7. Разъем для катетера с пальцевым зажимом.

8. Аспирационный шланг.

9. Моторный блок.

10. Пластина для фиксирования шлангов.

11. Клавиша крепления к стене (= 6).

12. Разъемы для аксессуаров.

13. Кабель подключения внешнего питания.

14. Разъем для внешнего питания (не видно).

15. Глушитель (не видно).

16. Выход вакуума.

17. Предохранитель 1

18. Предохранитель 2

19. Блок питания.

20. Разъем.

21. Заглушка многоразовой банки для секрета.

22. Корпус фильтра.

23. Бактериальный фильтр.

24. Защелка крепления.

25. Крышка банки.

26. Шар клапана переполнения.

27. Уплотнительное кольцо.

28. Разъем для катетера с пальцевым зажимом (=7).

29. Аспирационный шланг (=8).

30. Емкость для секрета.

31. Крепление для аксессуаров.

32. Соединительный кабель для внешнего питания.

33. Одноразовая банка для секрета.

34. Аспирационный шланг (=8).

35. Соединительная трубка.

36. Мешок для секрета.

37. Пальцевой зажим.

38. Вакуумная трубка.

39. Канистра для одноразовой емкости.

40. Набор для крепления одноразовой емкости.

Начало работы.

1. Включите питание.

2. Проверьте подключение шлангов к одноразовой или многоразовой емкости для сбора секрета (см ниже).

3. Нажатием клавиши на пленочной панели установите необходимый уровень вакуума.

Прибор готов к работе – при наличии пальцевого зажима перекройте верхнее отверстие  для начала аспирации.

Подключение шлангов.

Шланг от выхода вакуума должен быть подключен к входу банки, оснащенным клапаном переполнения, в противном случае секрет будет поступать непосредственно в аппарат, что приведет к его поломке.

При использовании одноразовой емкости принцип поступления вакуума прежний, единственное отличие – вакуумная трубка от аппарата подключается к емкости не непосредственно, а через переходник на емкости.

Функционирование.

Электрический мембранный насос аппарата создает необходимый для аспирации вакуум.

Для выбора уровня вакуума используется панель контроля вакуума 2. Диапазон глубины вакуума от –0,05 до –0,8 бар. Пленочная клавиатура 4 подсвечивается, что делает возможным управление даже в темноте.

*** По достижении заданного уровня вакуума насос переходит в режим ожидания. Если уровень вакуума изменяется, насос автоматически включается, поддерживая установленное значениею. 

Секрет поступает через аспирационную трубку 8 в емкость для сбора.

Многоразовая банка для секрета.

Многоразовая банка для секрета 6 закреплена на боковой панели прибора и напрямую соединена с выходом вакуума 16 моторного блока 9. Переходная трубка не нужна. 

Сменный гидрофобный бактериальный фильтр 23 в корпусе 25 предотвращает попадание бактерий и секрета в моторный блок и оттуда в окружающий воздух через глушитель 15.

Бактериальный фильтр приспособлен для многоразового использования и стерилизации. 

*** Не погружайте бактериальный фильтр в дезинфицирующие и иные жидкости, – он может потерять свои защитные свойства.

Система защиты от переполнения защищает моторный блок от попадания секрета. Шар 26 плавает на поверхности секрета , и при достижении максимального уровня перекрывает поступление воздуха в мотор (аспирация при этом прекращается).

Питание аппарата.

Питание аппарата может осуществляться:

1. от встроенного аккумулятора.

2. От 12-ти вольтовой сети автомобиля или другого транспортного средства.

3. От сети через адаптер (дополнительный аксессуар).

Индикатор состояния батареи 3 показывает уровень заряда батареи в процентах.

Заряд батарей осуществляется автоматически при выключении и подключении внешнего питания.

Безопасность.

Специальные символы.

Многоразовая банка для сбора секрета.

Символ на крышке банки 22 указывает на важность замены бактериального фильтра 23. Он должен быть заменен и стерилизован после каждой процедуры аспирации для предовращения риска заражения.

Индикатор батарей.

Символ тревоги на панели индикатора заряда батарей 3 сигнализирует о том, что есть риск полного разряда батареи, что отрицательно сказывается на состоянии блока питания 19. Если светится индикатор 10% заряда, то необходимо немедленно зарядить батарею. 

Основные правила безопасности.

При проведении аспирации следите за тем, чтобы не причинить вреда слизистой оболочке воздушных путей пациента.

Отсос может быть немедленно прекращен, достаточно лишь открыть отверстие в пальцевом зажиме.

Строго соблюдайте условия стерилизации частей, имеющих контакт с жидкостью пациента.

Прибор необходимо использовать только в вертикальном положении, так как система защиты от переполнения основана на плавучем шаре, и в отличном от вертикальном положении может работать некорректно или вообще не работать.

Не используйте мобильные телефоны вблизи работающего аппарата, но возможно использование аппарата в заднем отсеке машины «Скорой помощи» при использовании мобильного телефона в кабине.

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить батарею.

Крепление.

Крепление на стену.

Крепление осуществляется с помощью специального устройства, опционально.

1. Отметьте местоположение крепящих шурупов согласно чертежу.

2. Просверлите отверстия сверлом ( 3 мм.

3. Прикрутите устройство к стене.

4. Вставьте кабель питания в направляющие.

5. Подключите другой конец кабеля питания к бортовой сети автомобиля через специальный адаптер.

6. Повесьте прибор на устройство, при этом при отключении прибора он будет автоматически подзаряжаться.

7. Для снятия прибора нажмите клавишу крепления на верхней панели и снимите прибор.

Подключение одноразовой банки для секрета.

Вместо многоразовой банки для сбора секрета для обеспечения большей безопасности пациента можно использовать одноразовые банки, которые после использования уничтожаются.

1. Снимите многоразовую банку 6 с боковой панели прибора 9.

2. Открутите держатель банки 31 от прибора.

3. На то же место прикрутите кронштейн для крепления одноразовой банки 40.

4. Вставьте канистру 39 в держатель.

5. Соедините с помощью соединительной трубки Т-коннектор на канистре 39 с выходом вакуума 16 на приборе 9.

6. Вставьте в канистру новую одноразовую банку 36.

7. Подключите перходную трубку 35 на банке к Т-коннектору.

8. Подсоедините новую аспирационную трубку 34 к выходу на крышке банки.

Эксплуатация прибора.

Подготовка к аспирации.

*** При использовании многоразовой банки рекомендуется опорожнять ее при наполнении примерно на 50-100 мл. это облегчит Вам работу и увеличит безопасность аспирации.

1. Снимите аспирационную трубку 8 с держателя 10.

2. Если это необходимо, подсоедините катетер к шлангу аспирации.

3. Нажмите кнопку включения аппарата O/I. После включения все индикаторы загорятся на несколько секунд.

4. Выберите уровень вакуума нажатием соответствующей клавиши на панели управления вакуумом.

Аспирация.

*** При проведении аспирации следите за тем, чтобы не причинить вреда слизистой оболочке воздушных путей пациента.

1. Пальцевой зажим 28 может быть открыт для прекращения аспирации.

2. Также с помощью пальцевого зажима можно в небольших пределах регулировать мощность отсоса.

*** Следите за строго вертикальным расположением прибора при работе – это сказывается на работе предохранительного клапана от переполнения.

*** Во время аспирации постоянно следите за уровнем жидкости или секрета в банке-коллекторе и опорожняйте ее до достижения максимальной наполненности.

*** если при работе до достижения максимального уровня сработал клапан защиты от переполнения, необходимо освободить его.

Освобождение клапана переполнения.
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